На правах рукописи

Митрофанова юлия львовна

СПЕКТРОМЕТРИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С использованием ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО

МНОГОСЛОЙНОГО ЗЕРКАЛА

Специальность 01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Нижний Новгород - 2008

Работа выполнена в Российском федеральном ядерном центре –

Всероссийском научно-исследовательском институте

экспериментальной физики.

Научный руководитель:         кандидат физико-математических наук

Субботин Александр Николаевич

Официальные оппоненты:	доктор физико-математических наук

Мхитарьян Леонид Саркисович

ФГУП "РФЯЦ – ВНИИЭФ"

кандидат физико-математических наук

Чхало Николай Иванович

ИФМ РАН

Ведущая организация: ГНЦ РФ ТРИНИТИ «Государственный научный центр Российской Федерации – Троицкий институт инновационных и термоядерных исследова-ний»

Защита состоится “5” июня 2008 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 002.098.01 Института физики микроструктур РАН (603950 Нижний Новгород, ГСП-105, комната).

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке института.

Автореферат разослан “5” мая 2008 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор физико-математических наук,                            К.П. Гайкович

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Рентгеновское излучение (РИ) несет большую информацию о физических процессах, происходящих в плазменных источниках различного типа. Диагностика импульсных плазменных источников по линейчатому спектру РИ в диапазоне энергий квантов от 0,1 до 12 кэВ позволяет определить ионный состав, плотность электронов и температуру плазмы. При изучении физических процессов в короткоживущей высокотемпературной неравновесной плазме сложно до опыта предугадать особенности спектрального состава и выход РИ из источника, так как выход РИ из мишени может отличаться от расчетного на несколько порядков. Это связано с возможным свечением линий примесных атомов элементов конструкционных элементов установки, неоднородной по объему температуры и плотности плазмы, экранировкой излучения холодной периферией плазменного образования и рядом других причин. В подобных экспериментах важно получить информацию о спектре рентгеновского излучения в наиболее широком диапазоне энергий квантов. Актуальность создания надежного спектрографа РИ с широким диапазоном регистрации энергий регистрируемых квантов, с разрешением порядка (1-5)10-2 и с диапазоном регистрации по выходу РИ из источника до нескольких порядков величины вызвана необходимостью рентгеноспектральных измерений при исследовании высокотемпературной плазмы.

Задачи измерения спектра РИ с относительно невысоким спектральным разрешением (не требуется спектроскопическая точность <  10-4) возникают:

- при исследовании проблемы получения максимальной конверсии ЛИ в РИ, в которой, как правило, используется излучение энергий переходов между уровнями второй и третьей облочек атомов (LM полоса) элементов со средними и большими значениями атомных номеров Z;

- при верификации численных кодов решения задач равновесной и неравновесной газодинамики по интегральным характеристикам спектра РИ (методы LM и MN (измерение излучения энергий переходов между уровнями третьей и четвертой облочек атомов) спектроскопии);

- при исследовании спектров LM полосы плотной сильно неидеальной плазмы, создаваемой ультракороткими импульсами ЛИ, с целью сравнения различных моделей расчета непрозрачности плотной горячей плазмы, в том числе с учетом возможного нарушения локального термодинамического равновесия.

Такие задачи возникают в измерениях по исследованию режимов сжатия сферических мишеней, различного типа пинчей.

Целью работы

- Проверка применимости изогнутого многослойного зеркала для спектрометрии РИ лазерной плазмы, создание действующего макета рентгеновского спектрографа на базе многослойного цилиндрического зеркала и разработка математического обеспечения, необходимого для оптимизации постановки измерений, обработки и анализа результатов измерений. Основными требованиями к спектрографу являются: широкий диапазон энергий регистрируемых квантов, надежная регистрация при неопределенности выхода РИ из источника на несколько порядков величины, универсальность схемы регистрации, независящая от типа установки, достаточное энергетическое разрешение. Данный прибор предполагается использовать в дорогостоящих измерениях с целью надежного получения экспериментальных данных о спектре и выходе РИ из источника, когда априорная информация о спектре РИ крайне скудна. Такими измерениями, как правило, являются эксперименты на импульсных однократных источниках, включая взрывные эксперименты. По полученным с помощью спектрографа данным можно определить спектральный состав и выход РИ из лазерной плазмы, по отношению интенсивностей зарегистрированных линий можно определить температуру плазмы.

- Разработка математического обеспечения, необходимого для оптимизации постановки измерений, обработки и анализа результатов измерений.

Научная новизна

Разработан и экспериментально проверен макет широкодиапазонного спектрографа РИ на базе многослойного цилиндрически изогнутого зеркала и математическое обеспечение прибора, не имеющие на момент создания зарубежных и отечественных аналогов.

Практическая значимость.

Практическая значимость заключается в следующем

- Разработанный спектрограф позволяет использовать фотоприемники с небольшим динамическим диапазоном регистрации, например, рентгеновскую пленку, и размещать спектрограф на большом удалении от источника.

- Спектрограф не требует сложной настройки.

- Обладает приемлемым энергетическим разрешением.

- Нормировка результатов на измерения с полупроводниковых детекторов позволяет зарегистрировать не только спектральный состав, но и абсолютный выход РИ из источника.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Разработанные и программно реализованные методами аналитической геометрии и векторного анализа алгоритмы, позволяющие моделировать измерения на спектрографе, что позволяет оптимизировать постановку измерений РИ, обработать и проанализировать полученные результаты.

- Действующий макет спектрографа на многослойном цилиндрически изогнутом зеркале состава Ni/C для диапазона энергии падающих квантов (1,152,65) кэВ.

- Результаты проведения, обработки и анализа спектральных рентгеновских измерений на установке ИСКРА-5 в диапазоне (1,152,65) кэВ с энергетическим разрешением 2-2,5%.

Личный вклад автора в полученных результатах

- Равнозначный с Гусихиний И.А. в разработку алгоритмов расчета аппаратной функции спектрографа и светосилы прибора для объемного изотропного источника монохроматического РИ и основополагающий в их программную реализацию [A1,A2,A4].

- Равнозначный с Субботиным А.Н. в разработку и  основополагающий в программную реализацию алгоритмов привязки энергетической шкалы и обработки результатов измерений [A6,A7,A8].

- Равнозначный с Субботиным А.Н в разработку процедуры абсолютной нормировки измерений выхода РИ посредством специальных измерений на полупроводниковых детекторах с различными фильтрами перед ними. [A7].

- Основной вклад в проведение тщательного анализа для выбра основных элементов спектрографа: многослойное зеркало, светозащитные и поглощающие фильтры [A1,A2,A5].

- При непосредственном участии автора поставлены, проведены спектральные измерения на установке ИСКРА-5 и при основополагающем его вкладе (совместно с Субботиным А.Н.) обработаны и проанализированы [A3,A6,A7, A8].

В совместных работах научному руководителю принадлежат постановка задач по разработке алгоритмов расчета основных параметров спектрографа и обработки результатов измерений. Проведение измерений, разработка и программная реализация алгоритмов по расчетам параметров спектрографа и обработки результатов измерений принадлежат автору диссертации.

Апробация полученных результатов работы

Результаты диссертационной работы докладывались на   международных, национальных и всероссийских конференциях и совещаниях: симпозиумах «Рентгеновская оптика -2002-2004» (Нижний Новгород, 2002, 2003 гг., Черноголовка, 2004 г.);  XIV международной конференции «СИ-2002» (Новосибирск, 2002 г.); IV национальной конференции «РСНЭ-2003» (Москва, 2003 г.); XV и  XVI международных конференциях «СИ-2004, 2006» (Новосибирск, 2004, 2006 гг.); симпозиумах «Нанофизика и наноэлектроника – 2005, 2006», (Нижний Новгород, 2005-2006 гг.); XXI конференции «Уравнения состояния вещества» (Эльбрус, 2006 г.).

Публикации

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 7 статей в реферируемых журналах и сборниках, 1 публикация в сборинике материалов симпозиума «Нанофизика и наноэлектроника -2005».

Структура и объём диссертации

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения. Общий объем диссертации составляет 124 страницы, включая 62 рисунка и 18 таблиц. Спискок цитируемой литературы включает 60 наименований, список публикаций автора по теме диссертации – 8 наименований.

Основное содержание диссертации

Во введении обоснована актуальность темы исследований, показана ее научная новизна и практическая значимость, сформулированы цели работы, а также представлены сведения о структуре и содержании работы, приводятся положения, выносимые на защиту.

В первой главе приведены теоретические основы спектрометрии РИ при помощи диспергирующих элементов, соотношения позволяющие рассчитать коэффициент отражения рентгеновского излучения от многослойного зеркала.

Во второй описана принципиальная схема рентгеновских измерений спектрографом на базе изогнутого многослойного зеркала. Выделены основные характеристики спектрографа, необходимые для обработки результатов измерений.

Источник и приемник в выбранной редакции измерений располагаются вне круга Роуланда, что позволяет использовать спектрограф на различных расстояниях от источника и обеспечивает компактность прибора. В состав спектрографа входят МЗ состава Ni/C с периодом 2.8 нм, длиной 7 см, радиусом изгиба R= 40 см; светозащитный фильтр перед зеркалом состава 3 мкм лавсана и 0.27 мкм Al, перед пленкой светозащитный фильтр состава лавсан толщиной 3.5 мкм и 0.1 мкм Al, в качестве дополнительных поглотителей для повышения динамического диапазона использовался лавсан толщиной 10 и 20 мкм, реперным фильтром служил Al толщиной 7 мкм.

| Фоторегистратором служила рентгеновская пленка УФ-4. Вид спектрографа сверху представлен на рис. 1.Для создания широкодиапазонного спектрографа использовалось цилиндрическое МЗ. При изгибе зеркала увеличения диапазона регистрации происходит за счет увеличения интервала углов скольжения. | МЗ Выходной фланец Светозащитный фильтр на входе Входной фланец Рис. 1 – Спектрограф, вид сверху. |
| --- | --- |

Проведены оценки и показано, что схема с цилиндрически изогнутым зеркалом в выбранной редакции измерений обладает практически на порядок большей обзорностью, чем такой же спектрограф с плоским зеркалом. Методом рентгеновской зеркальной дифракции определялись параметры зеркала: период, отношение толщин слоев, среднеквадратичная высота шероховатостей. Для этого измерялась кривая качания плоского МЗ по всей длине на линии К меди с энергией квантов Е=8.006 кэВ. Измерения проводились в ИЯФ (г. Новосибирск). В июне 2006 г. были проведены новые измерения в ИФМ РАН (г. Нижний Новгород). Измерения проводились на линии К алюминия с энергией квантов Е=1.47 кэВ. В отличие от предыдущих измерений, снимались поперечные сканы по всей поверхности изогнутого зеркала с шагом 10 мм. Для определения характеристик зеркала проводились расчеты кривой качания при различных параметрах зеркала по разработанной автором программе. Параметры, при которых наблюдалось наилучшее совпадение с экспериментом, принимались за характеристики зеркала. Сравнивая данные, полученные в результате обработки измерений в ИЯФ и ИФМ на различных энергиях, можно сказать, что параметры зеркала имеют удовлетворительное согласие и равны: период d=2.8 нм, среднеквадратичная высота шероховатостей =0.5 нм, отношение слоев B=0.45, число слоев N=50. Показано что изгиб зеркала не влияет на его параметры.

Проведены измерения конструктивно заданного угла скольжения в центр зеркала равного 70. Для этого в одном из экспериментов рентгеновская пленка устанавливалась таким образом, что на фоторегистраторе видно не только РИ, отраженное от зеркала, но и прямо прошедшее излучение. Измеряя расстояние между отпечатками прямо прошедшего и отраженного излучений можно определить угол скольжения излучения в центр зеркала. После обработки спектрограммы измеренное расстояние соответствует углу 7.030, что в пределах погрешности измерений соответствует конструктивно заданному углу 70.

С помощью методов векторного анализа получены соотношения для расчета светосилы и аппаратной функции спектрографа в трехмерной геометрии для объемного изотропного источника произвольной формы.

Определение 1. Определим светосилу прибора ε как отношение числа зарегистрированных квантов к числу испущенных из источника.

Рассмотрим изотропный, однородный и монохроматический источник с единичным выходом в 4π из всего объема. Плотность потока квантов на зеркале равна

n=14πVVcos(ψ)r2dV,

где V – объем источника,  – угол падения частиц на зеркало, r – расстояние от точки источника до точки рассеяния на зеркале. При зеркальном отражении число отраженных квантов равно интегралу по поверхности зеркала S от произведения плотности потока на коэффициент отражения k(θ),  – угол скольжения частиц на зеркало.

Если все отраженные от зеркала кванты попадают на приемник, то ε равна:

ε=14πVVSkπ2−ψcos(ψ)r(ψ)2dSdV.                                               (1)

В цилиндрических координатах интеграл (1) имеет вид:

ε=R4πVVk(θ)cos(ψ)r2dzdϕdV,                                            (2)

где R – радиус кривизны зеркала, φ – азимутальный угол, отсчитывается от нормали к центру зеркала, а координаты точек зеркала выражаются обычным образом:

x=R⋅cos(ϕ),y=R⋅sin(ϕ),z=z.

Введем декартову систему координат: начало координат находится в медианной плоскости зеркала, в центре окружности, радиус которой равен радиусу изгиба зеркала, ось X направлена в центр зеркала перпендикулярно образующей цилиндра, ось Z направлена параллельно образующей цилиндра, источник находится в точке с координатами (x1,y1,z1). Формула для подсчета светосилы прибора выведена методами векторного анализа.

θϕ,z,x1,y1,z1=π2−ψϕ,z,x1,y1,z1=π2−arccosR−x1⋅cos(ϕ)−y1⋅sin(ϕ)(Rcos(ϕ)−x1)2+(Rsin(ϕ)−y1)2+(z−z1)2

Расстояние r от источника до зеркала в выражении можно определить как длину вектора: r=(x−x1)2+(y−y1)2+(z−z1)2=(R⋅cosϕ−x1)2+(R⋅sinϕ−y1)2+(z−z1)2.

Подставив эти соотношения в (2), получим:

ε=R4πVVkθϕ,z,x1,y1,z1R−x1⋅cos(ϕ)−y1⋅sin(ϕ)R2−2Rx1⋅cosϕ+y1⋅sinϕ+x12+y12+(z−z1)232dzdϕdV      (3)

Выражение (3) позволяет рассчитать светосилу спектрографа для источника любой конфигурации методом Монте-Карло.

Определение 2. Определим аппаратную функцию спектрографа как отклик спектрографа на монохроматическое излучение точечного изотропного источника.

Для получения аппаратной функции необходимо при расчете светосилы с помощью выражения (3) перейти от интегрирования по поверхности зеркала к интегрированию по поверхности приемника. Для этого в выражении (3) проведем замену переменной φ на координату  по длине приемника. Введем декартову систему координат по приемнику с осями , z2 и началом координат в точке пересечения центрального отраженного от зеркала луча с плоскостью приемника. Началу системы координат фсоответствует точка (x0,y0,0) в декартовой системе координат, связанной с зеркалом. Тогда светосилу прибора можно записать, как:

ε=R4πVVkθζ,x1,y1,z1R−x1⋅cosϕζ,x1,y1,z1−y1⋅sinϕζ,x1,y1,z1R2−2Rx1⋅cosϕζ+y1⋅sinϕζ+x12+y12+(zζ−z1)232dϕdξζdzdz2ζ,z2dz2dζdV

Форма линии на приемнике имеет вид:

FFζ=R4πVVkθζR−x1cosϕζ−y1sinϕζR2−2Rx1cosϕζ+y1sinϕζ+x12+y12+(zζ−z1)232dϕdξζdzdz2ζ,z2dV(4)

Для расчета формы линии с помощью выражения (4) нам потребуются функциональные зависимости φ(), dφ/d и dz/dz2.

Зависимость φ(), необходимую для подсчета всех величин в формуле (4), можно получить, решая трансцендентное уравнение.

Rcosϕy1+y0−sinϕx0+x1+sin2ϕx0⋅x1−y0⋅y1−cos2ϕy0⋅x1+y1⋅x0sin2ϕ+θ0y1+R1−cosϕ+θ0+cos2ϕ+θ0x1=ζ (5)

Нахождение φ() разбивается на два этапа: нахождение приближенного корня уравнения (5), полученного из соотношения (5) при замене cos(φ)≈1, sin(φ)≈φ и итерационного уточнения с помощью линеаризации точного уравнения:

ϕ2⋅W1+W2⋅ϕ+W3=0,                                                  (6)

где W1=−ζx1⋅cosθ0+y1⋅sinθ0−y1⋅x0+y0⋅x1;

W2=ζ2y1⋅cosθ0+R−2⋅x1sinθ0+R2⋅x1+x0+2y1⋅y0−x1⋅x0;

W3=ζx1−Rcosθ0+y1⋅sinθ0+x1−Ry0+x0−Ry1.

Для нахождения производной dφ/d возьмем производную по  от обеих частей соотношения (5), учитывая что =(). После этого решим полученное уравнение относительно производной. В результате значение производной dφ/d равно:

dϕdζϕζ=−a3ϕ2−W1ϕ+W2ϕW3ϕ,

где W1ϕ=a1ϕ+a2ϕa3ϕ; a1ϕ=−y0+y1sinϕ−x0+x1cosϕR; a2ϕ=2sin2ϕy0⋅x1+y1⋅x0−2cos2ϕy0⋅y1−x1⋅x0;a3ϕ=−cos2⋅ϕ+θ0x1−sin2ϕ+θ0y1+cosϕ+θ0R;  W2ϕ=a11ϕ+a22ϕ;

a11ϕ=y0+y1cosϕ−x0+x1sinϕR;W3ϕ=2sin2ϕ+θ0x1−2cos2ϕ+θ0y1−sinϕ+θ0R;

a22ϕ=−cos2ϕy0⋅x1+y1⋅x0−sin2ϕy0⋅y1−x1⋅x0.

zζ,z2=R+cosϕζx0+ζ⋅sinθ0+sinϕζy0+ζ⋅cosθ0⋅z1+z2⋅sinϕζy1+cosϕζx1−Rcosϕζζsinθ0+x0+x1+sinϕζζcosθ0+y0+y1−2R

Продифференцируем полученное соотношение по z2, получим:

dzdz2ζ=sinϕζy1+cosϕζx1−Rcosϕζζsinθ0+x0+x1+sinϕζζcosθ0+y0+y1−2R.

Алгоритм расчета аппаратурной функции позволяет моделировать ее поведение в различных геометриях измерений и позволяет рассчитать влияние размеров и положения источника на энергетическое разрешение спектрографа.

Разработана процедура перевода пространственной шкалы прибора в энергетическую. Для этого каждой точке зеркала ставилась в однозначное соответствие точка приемника. В свою очередь, каждой точке на зеркале соответствует угол скольжения, определяемый взаимным расположением источника излучения и зеркала. По углу скольжения определялась энергия квантов.

Во второй главе приведены расчеты светосилы, диапазона регистрации и энергетического разрешения прибора. При геометрических параметрах зеркала: R= 40 см, длина 7 см, высота 1.5 см; и геометрии измерений: центральный угол скольжения 70, расстояния от источника до зеркала 128.2 и 76.8 см, от зеркала до регистратора 9.7 см; диапазон регистрации прибора составляет (1.152.65) кэВ, энергетическое разрешение 2-2.5%, светосила (2.470.34)10-8 и (7.461.05)10-8 соответственно.

Описаны результаты калибровки и обработки рентгеновской пленки УФ-4. По калибровочной пленке получена характеристическая кривая - однозначная связь между почернениями на рентгеновской пленке и флюенсом квантов, упавших не нее. Эта кривая в дальнейшем необходима при обработке спектрограмм опытов для перевода почернений во флюенс квантов, упавших на регистратор.

В третьей главе разработана процедура обработки экспериментальных данных и выведены основные соотношения, позволяющие перейти от аппаратурного спектра к спектру из источника РИ. Оцифрованное изображение спектра на фотоприемнике при помощи характеристической кривой переводится во флюенс квантов. Если пренебречь размытием спектрографа, то для перехода к спектру выхода РИ из источника нужно поделить аппаратурный спектр на светосилу прибора и учесть поглощение в фильтрах на пути от источника до фоторегистратора. При обработке результатов измерений производится привязка энергетической шкалы прибора и абсолютная нормировка спектральных измерений выхода РИ из источника.

Спектрограммы, полученные в опытах, оцифровывались на сканере. Изображения ретушировались. После ретуширования для уменьшения шумов проводилось усреднение по пикселям. По усредненным значениям определялась зависимость почернений от координаты регистратора. Для получения спектра на регистраторе значения почернений с помощью калибровочной пленки переводились во флюенс РИ, а линейная координата переводилась в энергетическую шкалу.

Выведено соотношение перехода от спектра по фоторегистратору к спектру из источника f(E)

: fE=Fdetζ⋅Н⋅1.47E⋅dζdEEμE⋅εE,                                             (7)

где F(det()) - зависимость флюенса падающих квантов от почернения пленки, det() - зависимость почернения пленки от координаты  по приемнику,  - координата по приемнику РИ, H – высота зеркала, E – энергия квантов, (E) - коэффициент поглощения РИ в фильтрах.

Поглощение РИ в фильтрах на пути от источника к фотопленке вычисляется с помощью соотношения: μE=e−ihi⋅μiE, где hi – толщина фильтра, i(E) – полное сечение взаимодействия квантов с веществом фильтра, i – номер фильтра.

Для описания спектральных характеристик РИ из плазменных источников удобно пользоваться не спектром выхода излучения dN/dE размерностью квант/кэВ, а спектром выхода энергий излучения dW/dE размерностью Дж/кэВ. Тогда для перевода спектра, размерностью квант/кэВ в размерность Дж/кэВ необходимо умножить правую часть на энергию падающих квантов и учесть коэффициент перевода 1.610-16 Дж/кэВ. Следовательно, спектр энергии РИ из источника, будет иметь вид:

fE=Fdetζ⋅Н⋅1.47E⋅dζdEEμE⋅εE⋅E⋅1.6⋅10−16=Fdetζ⋅Н⋅2.352⋅10−16⋅dζdEEμE⋅εE.                      (8)

Описанная процедура позволяет получить спектр энергии РИ из источника по зарегистрированной спектрограмме. При этом предполагается, что излучение выходит из источника изотропно. В тех опытах, когда это условие не выполняется, например, с плоскими мишенями, целесообразно результаты измерений представлять в виде спектра энергии РИ на единицу телесного угла в месте размещения спектрографа. Для этого достаточно соотношение (9) поделить на 4∙π, и результаты измерений будут представлены в единицах Дж/(кэВ∙см).

Для абсолютной привязки энергетической шкалы прибора часть пленки по высоте была перекрыта реперным фильтром из алюминиевой фольги со скачком фотопоглощения 1.55 кэВ. Спектр, зарегистрированный за алюминиевым фильтром, до скачка имеет такой же вид, как и за другими фильтрами, а за скачком наблюдается резкий спад, обусловленный резким увеличением сечения фотопоглощения. Форма спада скачка фотопоглощения на аппаратурном спектре за алюминиевым фильтром определяется функцией размытия спектрографа Посредством сравнения расчетного и экспериментального спектров за алюминиевым фильтром осуществляется абсолютная привязка спектра РИ к энергии скачка фотопоглощения 1.55 кэВ. Форма спада скачка фотопоглощения на аппаратурном спектре за Al фильтром рассчитывалась из восстановленного спектра с учетом функции размытия спектрографа и пропускания в алюминии. В качестве иллюстрации проведена привязка энергетической шкалы для одного из опытов с Dy-мишенью. Показано, что погрешность такого рода привязки энергетической шкалы не превышает ± 1%.

Абсолютная привязка выхода РИ из мишени проводилась посредством нормировки на результаты измерений при помощи полупроводниковых детекторов.

Выбрана принципиальная блок-схема измерений на полупроводниковых детекторах СППД-11 с регистрацией сигнала с детектора на осциллографе TDS 3012. В связи с большой неопределенностью выхода РИ из мишеней, был выбран режим работы детекторов с насыщением по току регистрации. Такой режим позволяет регистрировать заряды с детектора при их отклонении от номинала в сотни раз. Экспериментально показано, что режим работы полупроводников в «насыщении» существенно не влияет на сбор заряда в полупроводнике.

Из сравнения расчетного и экспериментального сигналов с детекторов находился нормировочный коэффициент, при котором наблюдалось наилучшее совпадение экспериментальных и расчетных данных. Для определения расчетных сигналов использовался спектр, зарегистрированный на спектрографе, с экстраполяцией за пределы энергетической шкалы спектрографа по экспоненциальному закону. Расчетный сигнал определялся как интеграл от произведения спектра РИ и чувствительности детектора с фильтром. Спектр излучения представлялся как произведение нормировочного коэффициента на экспериментальный спектр. Абсолютная нормировка выхода РИ из мишени позволяет с точностью до 20 % (погрешность регистрации сигнала полупроводниковыми детекторами) определить абсолютный выход РИ из источника.

В четвертой главе проведен анализ погрешности спектральных измерений. Погрешность измерений можно условно разбить на две независимые составляющие: погрешность измерения абсолютного выхода РИ из источника и погрешность измерения относительного хода спектра.

Рассмотрено влияние на погрешность расчета относительного хода светосилы параметров зеркала: периода и среднеквадратичной высоты шероховатости. Величина шероховатости  в каждой точке зеркала бралась равной 1%, экспериментальные данные из главы 2. Для полученного распределения шероховатости по зеркалу проводился расчет относительного хода светосилы прибора для всего диапазона регистрации. После этого совместим полученные кривые светосилы с кривой светосилы, соответствующей параметрам зеркала, измеренным во второй главе, в центре. Отклонение полученных кривых от истинной на краях, будет отвечать за погрешность относительного хода спектра, вносимой неточностью расчета светосилы прибора. Погрешность расчета относительного хода светосилы оценивалась по максимальному значению для энергий 1.2 кэВ – 0.7%, 1.9 кэВ – 0.2%, 2.6 кэВ – 3.5%.

Рассмотрено влияние изменения периода зеркала в 1% на светосилу прибора. Погрешность расчета светосилы рассчитывалась аналогично шероховатости. Получено что наибольшее рассогласование кривых светосилы происходит на краях диапазона регистрации в и соответствует: 1.2 кэВ- 2%, 1.9 кэВ – 0.3%, 2.6 кэВ – 2.4%.

Радиус кривизны зеркала получен из аппроксимации измерений профиля зеркала на микроскопе окружностью. Оценка погрешности относительного хода светосилы поведена аналогичным образом. Погрешность расчета относительного хода светосилы рассчитывалась для энергий квантов и соответствует: 1.2 кэВ 0.35%, 1.9 кэВ – 1%, 2.6 кэВ – 2.2%. Суммарная погрешность относительного хода светосилы прибора в зависимости от энергии регистрируемых квантов меняется от 2.2% для Е=1.2 кэВ до 4.8% для Е=2.6 кэВ.

Для вычисления погрешности производной dζdE проводилась аппроксимация зависимости ζE полиномом 3 степени, от которого находилась производная. Погрешность в расчете данной зависимости возникает из-за погрешности в расчете расстояния от зеркала до приемника, возникающая при этом погрешность не превышает 0.1 см. Рассчитывались зависимости ζE при максимальном отклонении в расстояниях. Различие в производных для энергий квантов E=1.2, 1.9, 2.6 кэВ составляет 6, 2.7 и 3% соответственно.

Погрешность относительного хода спектра принята равной 9% во всем диапазоне регистрации. Погрешность регистрации абсолютного выхода РИ из мишени полностью определяется нормировкой на показания полупроводниковых детекторов. Как показано выше, погрешность определения абсолютного выхода РИ не превышает 20%.

Кроме расчетных неточностей в погрешность относительного хода спектра вносит свой вклад погрешность калибровки рентгеновской пленки равная 20%.

В пятой главе представлены результаты спектральных измерений РИ горячей многозарядной плазмы из тонкослойных сферических мишеней спектрографом на базе изогнутого многослойного зеркала в диапазоне (1.152.65) кэВ. В экспериментах исследовался спектральный состав при кумуляции горячей многозарядной плазмы, возникающей при внутреннем облучении сферической тонкостенной Fe-мишени, внешнем облучении сферической SiO2-мишени, облучении плоских мишеней из Ge, Dy и Au. Измерения проводились на лазерной установке ВНИИЭФ ИСКРА-5 при облучении мишени двенадцатью лазерными лучами (сферические мишени) и однолучевые опыты (плоскими мишенями) на второй гармонике йодного лазера с длиной волны 0.66 мкм. Абсолютная привязка результатов измерений на спектрографе проводилась на результаты измерений полупроводниковыми детекторами.

В опытах с Ge-мишенями спектры, зарегистрированные при помощи МЗ и кристалла КАР, удовлетворительно согласуются по форме. Наблюдается серия линий РИ в диапазоне от 1.2 до 1.5 кэВ, соответствующая переходам 2p-3s, 2p-3d, 2s-3p Ne-подобных ионов Ge+22.

| В измерениях с SiO2– мишенью наблюдаются яркие линии свечения H- и Xe- подобных ионов Si перехода 2p-1s с энергиями 1.85 кэВ и 2.01 кэВ соответственно, имеются β-серии свечения этих ионов с энергиями линий 2.21 кэВ и 2.44 кэВ. Спектрограммы, полученные при помощи МЗ, в этих опытах и обработанные спектры приведены на рис 2. В серии из 3-х опытов при облучении плоской Dy– мишени на малой мишенной камере лазерной установки ИСКРА-5 показано, что с ростом интенсивности ЛИ на мишени в интервале (1÷6)1014 Вт/см2 в спектре РИ растет доля жестких квантов свыше 1.6 кэВ. | KL – полоса Рис. 2 – Спектрограмма и спектры из источника, полученные спектрографом в опытах с с SiO2– мишенью. |
| --- | --- |

Измеренный с помощью спектрографа коэффициент конверсии лазерного излучения в РИ меняется от 3% до 4%. Получено удовлетворительное согласие экспериментальных результатов с расчетом и независимыми измерениями на кристалле КАР.В опытах с Fe-мишенями отчетливо наблюдается набор линий РИ свечения ионов железа в диапазоне (1.3÷1.6) кэВ. Имеются яркие линии свечения Xe - и Li- подобных ионов перехода 3p-2s,1s и 3p,3s,3d-1s с энергиями 1.37, 1.45, 1.52, 1.57, 1.7 кэВ. Для одного из опытов проведен расчет спектра и выхода РИ из мишени по программе СС9. Расчет удовлетворительно согласуется с экспериментом, как по структуре спектра, так и по выходу РИ из мишени.

В измерениях с Dy– мишенью на большой мишенной камере экспериментальные и расчетные спектры удовлетворительно согласуются по форме в диапазоне (1.4÷2.3) кэВ.В спектральной области (1.15÷1.4) кэВ в расчете отсутствует группа линий в области ~ 1.3 кэВ, спектрограф с кристаллом КАР регистрирует в этой области ярко выраженный пик, который слабее виден на спектрографе с изогнутым МЗ.

В измерениях с Au– мишенью форма спектра и положении пиков РИ для расчетных и экспериментальных данных удовлетворительно согласуются в области (2.4÷2.65) кэВ. Отличие в форме спектров наблюдается в областях ниже 2.2 кэВ: в расчетном спектре отсутствуют пики РИ в районе 2.1 кэВ.

Таким образом, одномерные расчеты динамики плазмы, проведенные в плоской геометрии в рамках приближения неравновесной газодинамики, имеют удовлетворительное согласие по форме спектров ярких линий РИ.

В проведенных экспериментах продемонстрирована техническая простота измерений на спектрографе с изогнутым многослойным зеркалом. Регистрация спектра за различными поглотителями позволила осуществить точную привязку энергетической шкалы и расширить динамический диапазон регистрации.

Одновременная со спектрографом регистрация РИ с помощью полупроводниковых детекторов и поглощающих фильтров обеспечила высокую точность измерений выхода РИ из мишени.

В Заключении представлены основные результаты работы

- Выбрана схема и разработана конструкция спектрографа: МЗ состава NiC, d=2.8 нм, длина 7 см, R=40 см. Выбран набор светозащитных фильтров и дополнительных поглотителей для увеличения динамического диапазона регистрации.

- Разработаны, реализованы программным образом и оттестированы алгоритмы для расчета основных характеристик спектрографа: светосилы, диапазона регистрации, аппаратной функции, отражательной способности зеркала. Рассчитаны основные характеристики спектрографа: диапазон регистрации (1.152.65) кэВ, энергетическое разрешение 2-2.5%, светосила (2.470.34)10-8 и (7.461.05)10-8 для расстояний от источника до зеркала 128.2 см и 73.6 см соответственно.

- Разработана и реализована процедура обработки экспериментальных данных. Она позволяет с точностью до 1% привязать энергетическую шкалу прибора и с точностью до 20% определить абсолютный выход РИ из источника. Экспериментально показано, что режим работы полупроводников в «насыщении» не влияет на сбор заряда в полупроводнике.

- Оценена погрешность регистрации относительного хода спектра РИ, которая принята равной 20% во всем диапазоне регистрации.

- Показана работоспособность прибора и представлены результаты спектральных измерений РИ высокотемпературной многозарядной плазмы из сферических и плоских мишеней спектрографом на базе изогнутого многослойного зеркала в диапазоне (1.152.65) кэВ.

- Экспериментальные результаты, полученные при помощи спектрографа удовлетворительно согласуются с расчетом по программе СС9 и независимыми измерениями на кристалле КАР.

- В проведенных экспериментах продемонстрирована техническая простота измерений на спектрографе с изогнутым многослойным зеркалом. Регистрация спектра за различными поглотителями позволила осуществить точную привязку энергетической шкалы и расширить динамический диапазон регистрации. Одновременная со спектрографом регистрация РИ с помощью полупроводниковых детекторов и поглощающих фильтров обеспечила высокую точность измерений выхода РИ из мишени.

Список публикаций автора по теме диссертации

- Лобанова, Ю.Л. Расчет коэффициента отражения мягкого рентгеновского излучения от многослойного зеркала / Ю.Л. Лобанова, А.Н. Субботин // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. -2003. - №2, с.6-9.

- Лобанова, Ю.Л. Расчет параметров спектрометра на основе цилиндрически изогнутого многослойного зеркала / Ю.Л. Лобанова, А.Н. Субботин // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования – 2003. -№11, с.56-58.

- Лобанова, Ю.Л. Измерения линейчатого рентгеновского излучения плазмы с использованием изогнутого многослойного зеркала / Ю.Л. Лобанова, А.Н. Субботин, П.Л. Усенко, В.А. Токарев // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования – 2005. - №2, , с.109-113.

- Лобанова, Ю.Л. Расчет формы линии и светосилы спектрометра рентгеновского излучения на основе цилиндрического многослойного зеркала для объемного источника / Ю.Л. Лобанова, А.Н. Субботин, В.И. Нагорный, И.А. Гусихина // Поверхность, Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования – 2005. - №8, с.44-48.

- Lobanova, Ju.L. X-ray spectrograph on the basis of a multilayer cylindrical mirror with variable period / Ju.L Lobanova, A.N. Subbotin // NIM A, 2005. Vol.543, p.381-385.

- Лобанова, Ю.Л. Измерение спектра рентгеновского излучения лазерной из диспрозиевой мишени с помощью изогнутого многослойного зеркала / Ю.Л. Лобанова, А.Н. Субботин, П.Д. Гаспарян, Е.С. Цой, Н.А. Суслов // Материалы симпозиума «Нанофизика и наноэлектроника -2005» №2, Нижний Новгород, 2005, с.508-509.

- Лобанова, Ю.Л. Измерение спектра рентгеновского излучения лазерной плазмы плоских мишеней из диспрозия, германия и золота с помощью изогнутого многослойного зеркала / Ю.Л. Лобанова, А.Н. Субботин, П.Д. Гаспарян, Е.С. Цой, Н.А. Суслов // Поверхность Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования – 2006. №6, с.105-110.

- Lobanova, Ju.L., Subbotin A.N., Gasparyan P.D., Gusikhina I.A., Zhidkov N.V., Tsoi E.S., Research of laser plasma X-ray spectrum from spherical tagets / Ju.L. Lobanova, A.N. Subbotin, P.D. Gasparyan, I.A. Gusikhina, N.V. Zhidkov, E.S. Tsoi, // NIM A, 2007. Vol.575, p.242-247.

Митрофанова юлия львовна

СПЕКТРОМЕТРИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С использованием ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО

МНОГОСЛОЙНОГО ЗЕРКАЛА

Автореферат

Подписано к печати 30.04.2008г. Тираж 60 экз.

Отпечатано на ризографе в Институте физики микроструктут РАН

603950, Нижний Новгород, ГСП-105

Лобанова Ю.Л. девичья фамилия Митрофановой Ю.Л.